# QUY TRÌNH THU MẪU PPG-BP — THESIS PILOT STUDY

│ Phiên bản: v1.0 (28/04/2026) | Mục tiêu: N=15 subjects × 2 sessions = 30 paired recordings

│ In file này ra A4 mang theo khi đo. Tick ☐ → ✅ từng bước.

────────────────────────────────────────────────────────────

## 0. CHUẨN BỊ TRƯỚC NGÀY ĐO (1 lần duy nhất)

### Hardware

☐ Sạc đầy laptop + adapter

☐ ESP32 + cáp USB + powerbank dự phòng

☐ MAX30102 sensor sạch (lau cồn 70% sau mỗi subject)

☐ Omron HEM-7143T1 + 4 pin AA + 4 pin dự phòng

☐ Băng dán y tế (giữ sensor ổn định nếu cần)

### Software

☐ Verify firmware ESP32 đã flash bản:

HTTP/HTTPS auto-detect (line 780)

NTP bypass (line 743 = if (false && curOffset == 0))

☐ Test self-test (chính bản thân) thành công ≥ 1 session FULL 5 phút

☐ Tera Term encoding: Receive UTF-8, Transmit UTF-8 (Setup → Encoding)

### Recruit

☐ List ≥ 20 ứng viên tiềm năng (gia đình, bạn, đồng nghiệp)

☐ Schedule lịch hẹn 15 subjects (5 normal + 5 elevated/HTN-1 + 5 HTN-2)

☐ Ưu tiên Stage 2 HTN: ông bà, người dùng thuốc HA

### Phòng đo

☐ Phòng yên tĩnh, nhiệt độ 20-25°C

☐ Bàn + ghế tựa lưng + tựa tay

☐ Tránh ánh sáng mạnh chiếu vào ngón tay

☐ Có ổ điện gần (cho ESP32 + laptop)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 1. KHỞI ĐỘNG ĐẦU NGÀY (1 lần/ngày)

# Terminal 1 (giữ chạy xuyên suốt ngày)
cd "c:/Users/Acer/Desktop/PPG monitor/Backend code/self_collect"
python log_ppg_local.py

☐ Verify banner hiện URL http://192.168.1.90:8080/api/ppg/upload

(hoặc IP WiFi LAN hiện tại của laptop — KHÔNG dùng 172.16.x.x)

☐ Power on ESP32 → Tera Term verify:

Server : http://192.168.1.90:8080/api/ppg/upload
  [READY] Place finger on sensor

☐ Test 1 batch dummy: đặt ngón tay 10s → Terminal 1 thấy [BATCH #001] ... → ✅ OK

☐ Mở Excel subjects_metadata.xlsx (sheet Subjects) sẵn sàng

────────────────────────────────────────────────────────────

## 2. QUY TRÌNH PER SUBJECT (~25 phút × 2 sessions)

### 2.1. Tiêu chí LOẠI subject (kiểm tra trước khi đo)

❌ KHÔNG đo nếu subject có 1 trong các điều kiện:

☐ Rung nhĩ (atrial fibrillation) đã chẩn đoán

☐ Hội chứng Raynaud / tay chân lạnh mãn tính

☐ Sốt > 37.5°C

☐ Vận động mạnh < 30 phút trước đó

☐ Uống cà phê / trà / hút thuốc < 30 phút trước

☐ SBP > 180 hoặc DBP > 120 mmHg (severe HTN — khuyên đi viện)

→ Nếu LOẠI: ghi vào notes Excel, không tính vào N=15.

### 2.2. Lịch session

| Session | Khung giờ khuyến nghị | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Session 1 | Sáng (8:00-11:00) | BP baseline thấp (sau ngủ) |
| Session 2 | Chiều (15:00-18:00) | BP cao hơn (~5-10 mmHg, circadian) |

→ 2 sessions cùng ngày HOẶC cách nhau 1 ngày (tối đa).

### 2.3. Pre-session (trước mỗi session, 5 phút)

☐ Subject ngồi yên trên ghế tựa lưng

☐ Tay đặt trên bàn, lòng bàn tay ngửa lên

☐ Chân phẳng trên sàn, KHÔNG bắt chéo

☐ KHÔNG nói chuyện, KHÔNG xem điện thoại

☐ Đợi 5 phút resting

### 2.4. Đo BP cuff Omron (3 lần)

☐ Đeo cuff 1-2cm trên khuỷu tay (tay không thuận, vd tay phải)
☐ Cuff vừa khít (lùa 2 ngón tay vào)
☐ Cánh tay PHẢI đặt trên bàn, cuff NGANG TIM
   ⚠️ ARMS Trial 2024: tay thả lỏng = +6.5 mmHg sai số

Đo lần 1 → ghi SBP1, DBP1, HR1 vào Excel
Đợi 1 phút (subject vẫn ngồi yên)
Đo lần 2 → ghi SBP2, DBP2, HR2
Đợi 1 phút
Đo lần 3 → ghi SBP3, DBP3, HR3

→ TÍNH MEAN(lần 2, lần 3): KHÔNG dùng lần 1 (white-coat effect)
   sbp_baseline = round((SBP2 + SBP3) / 2)
   dbp_baseline = round((DBP2 + DBP3) / 2)

### 2.5. Đo PPG (5 phút streaming)

☐ Đeo MAX30102 ngón TRỎ TAY TRÁI
   ⚠️ KHÔNG dùng ngón cái (arterial supply khác)
☐ Áp lực vừa-mạnh (không quá nhẹ, không quá chặt)

☐ Trên Terminal 1 (laptop), nhập metadata khi prompt:
   Subject ID:   S001 (mỗi session 1 ID riêng, vd S001a + S001b)
   Age:          [tuổi]
   Sex:          M/F
   Height:       [cm]
   Weight:       [kg]
   SBP baseline: [từ MEAN lần 2-3]
   DBP baseline: [từ MEAN lần 2-3]
   Hypertension: y/n
   Medication:   y/n
   Smoking:      y/n
   Finger:       index (mặc định)
   Cuff arm:     left (hoặc right consistent với cuff)
   Notes:        [vd "session 1 sáng"]

☐ ENTER → server hiện "READY: S001a"
☐ Bắt đầu đếm 5 phút (timer điện thoại)

### 2.6. Theo dõi quality trong 5 phút

Quan sát Terminal 1 mỗi 5s:
   [BATCH #001] S001a fs=100 +500 → total=500 samples
   [BATCH #002] S001a fs=100 +500 → total=1000 samples
   ...
   [BATCH #060] S001a fs=100 +500 → total=30000 samples

Quan sát Tera Term — mỗi batch in:
   AC%=X.XX% (n=520) [OK / too flat]

⭐ TARGET: AC% ≥ 0.5% (lý tưởng 1-5%)

Nếu AC% < 0.3% liên tục:
   ☐ ĐIỀU CHỈNH placement: nhấn ngón tay chặt hơn 1 chút
   ☐ KHÔNG rút ngón tay ra (sẽ mất calibration)
   ☐ Đợi 30s xem AC% có tăng không
   ☐ Nếu vẫn poor sau 1 phút → STOP session, retry với placement mới

### 2.7. Kết thúc session (5 phút)

☐ Press ENTER trên Terminal 1 (lần 2)
☐ Server hỏi "SBP post (mmHg, ENTER = skip):"
☐ Đo Omron lần 4 NGAY (subject vẫn ngồi yên)
☐ Nhập SBP_post, DBP_post → ENTER
☐ Server log: "[SAVE] S001a_xxx.csv — 30000 samples"
☐ Verify CSV xuất hiện trong collected_data/

### 2.8. Post-session checks

☐ Update Excel:
  - csv_file: tên file vừa save
  - duration_s: thời gian thực
  - signal_quality_notes: "good" / "fair" / "có vài batch poor"
  - general_notes: gì đó đặc biệt

☐ Check BP_post vs BP_baseline:
  - Chênh ≤ 10 mmHg: OK, BP stable trong session
  - Chênh > 15 mmHg: cuff lỏng / lần đo có vấn đề / stress factor
    → Note vào Excel để loại nếu cần lúc training

☐ Cảm ơn subject + schedule session 2 (nếu chưa)
☐ Lau MAX30102 cồn 70% trước subject tiếp theo

────────────────────────────────────────────────────────────

## 3. DECISION TREE — Xử lý tình huống

### 3.1. Subject từ chối / không đến giờ hẹn

→ OK, không ép. Ghi nhận vào Excel "no-show" hoặc "declined"
→ Liên hệ ứng viên dự phòng từ list ban đầu
→ Mục tiêu: 15 subjects net cuối cùng

### 3.2. SBP > 180 hoặc DBP > 120

→ DỪNG đo NGAY (severe HTN, không tự ý đo nhiều lần gây stress)
→ Khuyên subject đến phòng khám/bệnh viện kiểm tra trong tuần
→ Ghi nhận: "excluded - severe HTN, recommended medical follow-up"
→ Tìm subject thay thế

### 3.3. Signal poor (AC% < 0.3% liên tục) trong 5 phút đầu

1. Điều chỉnh ngón tay (nhấn chặt hơn / nhẹ hơn)
2. Thử ngón giữa thay vì trỏ
3. Lau lại MAX30102 + đầu ngón tay subject
4. Verify finger nhiệt độ ấm (tay lạnh → vasoconstriction → AC thấp)
   → Nếu lạnh: bảo subject xoa tay 30s

→ Nếu sau 3 lần thử vẫn poor → loại session
→ Note Excel: "loại session 1 (signal poor), retry session 2 ngày sau"

### 3.4. > 10 batches `fails` trong 1 session

1. Verify Terminal 1 vẫn chạy log_ppg_local.py
2. Verify Tera Term hiện "[UPLOAD] 200 OK"
3. Nếu không: kiểm tra WiFi router, restart firmware ESP32

→ Loại session, restart fresh

### 3.5. Subject cử động tay nhiều

1. Nhắc nhẹ nhàng "Cố gắng giữ tay yên thêm 3 phút nữa nhé"
2. Cho subject xem điện thoại/đọc sách bằng tay KHÁC (không phải tay đo PPG)
3. Nếu vẫn cử động: dán băng y tế nhẹ giữ sensor (KHÔNG quá chặt — gây ischemia)

→ Nếu motion artifact > 50% session → loại session, schedule lại

### 3.6. ESP32 mất kết nối WiFi giữa session

1. Verify Tera Term thấy "[WIFI] Disconnected"
2. Đợi 30s → firmware tự reconnect
3. Nếu không reconnect: power cycle ESP32 → calibration phải làm lại
4. Loại session, schedule lại

### 3.7. BP_post chênh > 20 mmHg vs BP_baseline

→ Bình thường nếu khác giờ (sáng vs chiều).
→ Cùng session mà chênh nhiều: có thể cuff lỏng / lần đo lỗi
   - Đo lại 1 lần Omron để verify
   - Chọn giá trị consistent hơn cho training label
→ Note rõ trong Excel

### 3.8. Recruit < 12 subjects sau tuần 1

→ Snowball sampling: hỏi subjects đã có giới thiệu thêm
→ Liên hệ thầy hướng dẫn / lab mate
→ Extend timeline thêm 3-5 ngày
→ Ưu tiên Stage 2 HTN (group khó nhất)

────────────────────────────────────────────────────────────

## 4. CUỐI MỖI NGÀY (~10 phút)

### 4.1. Backup data

# Copy folder collected_data/ lên Google Drive
# Hoặc zip + upload thủ công

☐ Backup folder collected_data/ (chứa tất cả CSV trong ngày)

☐ Backup file Excel subjects_metadata.xlsx

☐ Verify backup OK trên Drive (mở thử 1 file)

### 4.2. Quick QC

Run command:

python -c "
import pandas as pd
from pathlib import Path
for csv in sorted(Path(r'c:/Users/Acer/Desktop/PPG monitor/collected_data').glob('*.csv')):
    df = pd.read_csv(csv, comment='#')
    n = len(df)
    duration = (df.timestamp_ms.max() - df.timestamp_ms.min()) / 1000 if n > 0 else 0
    print(f'{csv.name}: {n} samples, {duration:.0f}s')
"

→ Verify:

☐ Mỗi file có ≥ 25,000 samples (5 phút @ 100Hz)

☐ Duration ≥ 250 giây

☐ Không có file 0 samples (failed save)

### 4.3. Update progress log

☐ Ghi vào Excel/notes: hôm nay đo được bao nhiêu subjects, sessions

☐ Plan cho ngày mai: subjects nào tiếp theo

────────────────────────────────────────────────────────────

## 5. TIMELINE 2 TUẦN

### Tuần 1 (Ngày 1-7) — Recruit + Pilot

| Ngày | Hoạt động |
| --- | --- |
| 1 | Verify firmware + self-test 2-3 lần để familiar |
| 2-3 | S001-S002 (gia đình normotensive) — 2 sessions/subject |
| 4-5 | S003-S005 (mở rộng normal group) |
| 6 | QC giữa tuần — verify pipeline + kiểm tra signal quality |
| 7 | S006-S007 (bắt đầu Stage 1 HTN group) |

### Tuần 2 (Ngày 8-14) — Hoàn thành + Train

| Ngày | Hoạt động |
| --- | --- |
| 8-10 | S008-S012 (Stage 1 HTN + bắt đầu Stage 2) |
| 11-12 | S013-S015 (hoàn thành Stage 2 HTN — group khó nhất) |
| 13 | QC final + chuẩn bị training pipeline |
| 14 | Run AutoGluon LOSO + sinh Bland-Altman + viết results |

────────────────────────────────────────────────────────────

## 6. METRICS TARGET (CHO THESIS)

Sau khi xong tất cả 15 subjects:

| Metric | Baseline (PPG-BP only) | Target (Combined + Calibration) |
| --- | --- | --- |
| MAE SBP | 15.41 mmHg | 8-10 mmHg |
| MAE DBP | 9.15 mmHg | 5-7 mmHg |
| BHS Grade SBP | D | B-C |
| BHS Grade DBP | C | A-B |

→ Chấp nhận MAE > 5 mmHg IEEE standard — cite Nabian 2025 (cross-dataset MAE 15-25 mmHg điển hình toàn ngành).

────────────────────────────────────────────────────────────

## 7. ANCHOR POINTS — KHÔNG ĐƯỢC QUÊN

🔴 Đo BP 3 lần, dùng MEAN(lần 2, 3) — LOẠI lần 1

🔴 Tay PHẢI đặt trên bàn, cuff ngang tim (ARMS 2024)

🔴 Ngón TRỎ tay TRÁI — KHÔNG dùng ngón cái

🔴 AC% ≥ 0.5% xuyên suốt 5 phút — không rút tay

🔴 Press ENTER 2 lần trên console laptop:

Lần 1: sau khi nhập metadata

Lần 2: sau 5 phút đo PPG → save CSV

🔴 Backup CSV cuối ngày — Google Drive

────────────────────────────────────────────────────────────

## 8. CONTACT IF STUCK

Pipeline error → tham khảo README.md (cùng folder)

Firmware issue → đọc Serial Monitor + check log gần nhất trong Log/

BP cuff issue → consult Omron HEM-7143T1 manual (kèm theo máy)

────────────────────────────────────────────────────────────

│ In file này, kẹp clipboard, mang theo khi đo. ✊

│ Tick ☐ → ✅ từng bước, không skip.